Kutno, dn. 01.09.2017r.

WYJAŚNIENIA Nr 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ambulansu specjalistycznego typu C + nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym

#### Nr postępowania: ZP/18/17

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy Zamawiający zgodzi się, powietrze z klimatyzacji było rozprowadzane przez 4 wyloty umieszczone w przedniej części przedziału medycznego? Opisane w SIWZ rozwiązanie wymusza stosowanie nakładki umieszczonej pod sufitem w przedziale medycznym, co w praktyce znacząco obniża wysokość [przedziału medycznego w jego środkowej części, a w efekcie często dochodzi do zahaczenia, uderzenia głową o te elementy – zarówno przez personel jak i pacjentów.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający dopuści ambulans z oknem dachowym stanowiące dodatkowe wyjście ewakuacyjne bez rolety i moskitiery?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający zgodzi aby równoważnie, tzn. punktowane było również zawieszenie pneumatyczne osi tylnej zamiast stabilizatorów osi tylnej?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zgodzi się na ambulans z alternatorem 185A, co jest parametrem wystarczającym do ładowania obu akumulatorów ambulansu – nawet pod pełnym obciążeniem?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający dopuści ambulans bez fabrycznych świateł LED do jazdy dziennej? Zamiast tego rozwiązania proponujemy reflektory z dodatkowymi światłami doświetlającymi zakręty – niezależnie od świateł przeciwmgielnych. Takie rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo na drodze, w przeciwieństwo do świateł dziennych w technologii LED.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wymaga, aby transporter noszy głównych miał dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wyjazd z ambulansu bez pełnego rozłożenia goleni przedniej? Dzięki takiemu rozwiązaniu jest zminimalizowane ryzyko „opadnięcia” noszy wraz z pacjentem na ziemię?

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby nosze miały oparcia boczne – rozkładane na boki (poprzecznie do osi długiej noszy)? W przypadku zamontowania oparć bocznych składanych wzdłuż osi długie noszy często dochodzi do „przycięcia” pacjenta – zwłaszcza w przypadku pacjentów o znacznej masie ciała.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby transporter wyposażony był w system rozpraszający elektryczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego, która to funkcja znaczenie zwiększa bezpieczeństwo personelu w przypadku defibrylacji pacjenta leżącego na noszach?

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści transporter noszy głównych z manualnym system blokady goleni po złożeniu do minimalnej wysokości? W przypadku zastosowania systemu manualnego możliwe jest podniesienie transportera do pełnej wysokości bez używania dodatkowych dźwigni, przycisków. Dzięki temu operatorzy noszy mogą pewniej trzymać zestaw transportowy podczas podnoszenia. Ponadto, bardzo rzadko istnieje potrzeba zablokowania transportera w pozycji najniższej – jeśli jest potrzeba przeniesienia pacjenta na noszach (bez możliwości jazdy na transporterze) to personel demontuje nosze z transportera i przenosi pacjenta na samych noszach – unikając dźwigania dodatkowych 28 kg, które waży transporter. Oczywiście zdarza się potrzeba zablokowania transportera – i taką możliwość oferowanych przez nas produkt posiada – ale system blokady wymaga pociągnięcia dźwigni.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający wymaga, aby możliwość jazdy w bok była realizowana przez koła zgodne z normą PNEN 1865, o średnicy min. 125 mm i była możliwa zarówno poza budynkami, pomieszczeniami, ale np. na jezdni, chodnikach itp. ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Prezes

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Spółka z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

CZŁONEK ZARZĄDU

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Spółka z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego